Научно-производственная фирма "МЕТА"

ГАЗОАНАЛИЗАТОРы  МногокомпонентнЫе

## По модификациям:

## "АВТОТЕСТ- 01.02М"

"АВТОТЕСТ- 01.03М"

"АВТОТЕСТ- 01.04М"

ПАСПОРТ

М 008.000.00 ПС

1  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

1.1 Измеряемые  компоненты,  диапазоны  измерений,  цена единицы наименьшего разряда,  пределы  допускаемой основной погрешности в пересчете на гексан приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Измеряемый компонент | Диапазон измерения | Цена деления | Участок диапазона измерения | Основная погрешность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Абсо-лютная | Отно-ситель-ная |
| Углеводород | 0-3000 млн-1 | 1 млн-1 | 0  333 млн-1 3333000 млн-1 |  20 млн-1 -- | --  6% |
| Оксид углерода | 0  7 % | 0,01% | 0  3,3% 3,3  7% |  0,2% -- | --  6% |
| Диоксид углерода | 016 % | 0,1 % | 0  16% |  1% | - |
| Кислород | 021 % | 0,1 % | 0  3,3% 3,3  21% |  0,2% -- | _  6% |
| -параметр | 0,5-2,00 | 0,001 | не нормируется |  |  |
| Частота оборотов (мин-1) | 05000 50008000 мин-1 | 10 100 мин-1 | 0-8000 мин-1 |  | 2,5% |
| Температура масла | 20125 ºС (0..125°С)*** | 1 ºС | 20125 ºС | 2,0 ºС | - |
| Дымность (для модификации «АВТОТЕСТ-01.04М) | 0  ∞ м-1 (0100 %) | 0,01 0,1 |  |  |  2% |

*** диапазон показаний температуры масла двигателя

Мощность, потребляемая в режиме измерения, не более  20  ВА.

Масса прибора не более 4,5 кг.

Габаритные размеры - 330х100х290  мм.

Время прогрева прибора не более 30 мин.

Время установления показаний, с, не более:

- СО, СН, СО2                                                                               30

- О2                                                                                                 60

Прибор в упаковке для транспортирования выдерживает:

-воздействие температур от минус 30 до плюс 50°С;

-воздействие относительной влажности 95 % при температуре 30°С и более  низких  температурах,  без  конденсации влаги.

Прибор в упаковке для транспортирования выдерживает воздействие:

-вибраций по группе N1 ГОСТ 12997-84;

-удары при свободном падении с высоты 25 мм

2 Состав прибора

2.1 Состав прибора и комплект поставки приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | # Обозначение | Кол. для модификации, шт. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АВТОТЕСТ-01.03М | АВТОТЕСТ-01.02М | АВТОТЕСТ-01.04М |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # Блок измерительный "АВТОТЕСТ" | М 008.000.00-07 | 1 | - | - |  |
|  | # М 008.000.00-06 | - | 1 | - |  |
|  | # М 008.00.000.00-08 | - | - | 1 |  |
| # Блок питания | # БП 220/12 В 3 А | 1 | 1 | 1 |  |
| Пробозаборная трубка (6м) | М 008.00.000.01 | 1 | 1 | 1 |  |
| # Пробозабоник | # М 008.02.00.00 | 1 | 1 | 1 |  |
| Фильтр (каплеуловитель) | М 047.640.00 | 1 | - | - |  |
|  | М 047.640.00-01 | - | 1 | 1 |  |
| Трубка Т1 (30 мм) | ПВХ 4х1,5 | 2 | 1 | 1 |  |
| Трубка Т2 (150 мм) | ПВХ 4х1,5 | 1 | 1 | 1 |  |
| Трубка Т3,Т4 (210 мм) | ПВХ 4х1,5 | 3 | - | - |  |
| Кабель питания К1 | М 047.805.00-01 | 1 | 1 | 1 |  |
| Датчик тахометра К2 | М 046.000.00 | 1 | 1 | 1 |  |
| Датчик температуры масла | М 057.630.00 | - | 1 | 1 | опция |
| Рассекатель | М004.06.01.00.00 | - | - | 1 |  |
| Трубка | М 004.07.00.00.01 | - | - | 1 |  |
| Кронштейн | М 005.04.01.03.00 | - | - | 1 |  |
| Оптический датчик | М 008.910.00 | - | - | 1 |  |

Продолжение таблицы 2

| # 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольный светофильтр | М 004.00.00.00.01 | - | - | 1 |  |
| Программное обеспечение |  | 1 | - | - | по дополни-тельному заказу |
| Кабель связи с ПЭВМ |  | 1 | - | - |  |
| Комплект запасных частей |  |  |  |  |  |
| Патрон фильтра грубой очистки | М 008.02.100.00 | # 2 | # 2 | # 2 |  |
| Объемный фильтр | М 047.630.04 | # 4 | # 4 | # 4 |  |
| Фильтр тонкой очистки (диск) | М 047.600.04 | # 100 | # 100 | # 100 |  |
| Фильтр тонкой очистки газа БИГУР GB702 |  | # 8 | # 8 | # 8 |  |
| Фильтр тонкой очистки газа БИГУР GB 202 |  | # 2 | # - | # - |  |
| Фильтрующий агент |  | # 2 | # 2 | # 2 | Комплекты |
| Ключ специальный | М 008.00.00.02-01 | # 1 | # 1 | # 1 |  |
| Термобумага Ф. 57х30 мм в рулонах |  | # 1 | # - | # 1 | Для приборов с печатающим устройством |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации | М 008.000.00 РЭ | # 1 | # 1 | # 1 |  |
| Паспорт | М 008.000.00 ПС | # 1 | # 1 | # 1 |  |
| Методика поверки | МП РТ АПМ 20-2010 | # 1 | # 1 | # 1 |  |

Примечание – В скобках указана модификация прибора с печатающим устройством.

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы  не менее  4 лет.

Средняя наработка на отказ -   не менее  10000 час.

3.1 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует  соответствие требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения  и эксплуатации.

3.1.2 Гарантийный срок службы устанавливается 12 месяцев со дня продажи прибора.

3.1.3 Гарантийный  срок  хранения  6  месяцев со дня изготовления.

3.1.4 В   течение  гарантийного   срока  предприятие   - изготовитель безвозмездно ремонтирует  или заменяет прибор  и его части по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт   изделия   в   течение   послегарантийного  срока  осуществляется  предприятием-изготовителем  с  оплатой  стоимости потребителем.

4  КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ |  | Срок действия, годы | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант внутренней упаковки – ГОСТ 9.014-78 для изделий группы III-1, вариант В3-10. |  |  |  |

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Газоанализатор многокомпоненетный «АВТОТЕСТ-01.0__ М»

М 008.000.00__№______________

Упакован____________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________      ___________________      __________________

должность                     личная подпись            расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Газоанализатор многокомпонентный «АВТОТЕСТ-01.0    М»

М 008.000.00__  заводской номер _____  изготовлен_______ и принят в соответствии с обязательными требованиями   государственных стандартов,  действующей технической документацией  и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП_______________                      _______________

личная подпись                           расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

7 ДВИЖЕНИЕ ПРИБОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата уста- новки | Где уста-нов- лено | Дата сня- тия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, прово-дившего установ-ку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплу- атации | после послед-него ремон-та |  |  |

7.1 Прием и передача прибора

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдав- шего | приняв- шего |  |

7.2 Сведения о закреплении прибора при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Долж-ность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдавшего | принявшего |  |

7.3 Ограничения по транспортированию

Группа условий транспортирования 2 по ГОСТ 15150-69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 30 ºС.

8 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

| Номер бюлле-теня (указа-ния) | Краткое содержание работы | Установ-ленный срок выпол-нения | Дата выполне-ния | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 Прибор следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией по ГОСТ 15150-69, условия хранения 2 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 30 ºС.

9.2 Срок хранения прибора без переконсервации 6 месяцев. По истечении срока хранения прибор подлежит переконсервации.

9.3 Консервация прибора производится по ГОСТ 9.014-78 для изделий группы III-1, вариант В3-10.

9.4 Прибор транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 12997.

9.5 Условия транспортирования прибора в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 30 ºС.

9.6 Вариант упаковки ВУ-IIIA по ГОСТ 23216-78.

.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

10.1 В случае отказа прибора или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец прибора должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

Все представленные рекламации регистрируются потребителем в таблице:

| Дата отказа или возник- новение неисп- равности | Коли- чество часов работы прибора до воз- никнове- ния неисп- равности | Краткое содержание неисправности | Дата направ- ления рекла- мации | Меры, приня- тые по рекла- мации | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рекламации следует направлять по адресу:

- НПФ "Мета",

г. Жигулевск, Самарской обл., ул. Радиозаводская, 1, а/я 25

тел: (84862) 2-18-55, 2-39-48

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТАБЛИЦА ПОВЕРКИ

газоанализатора многокомпонентного  "АВТОТЕСТ-01.0__М"

| N прибора | Дата поверки | Заключение (годен, негоден) | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

ТАБЛИЦА АТТЕСТАЦИИ

контрольного светофильтра

газоанализатора многокомпонентного «АВТОТЕСТ- 01.04М» , II класс

| № светофильтра | Дата поверки | Коэффициент поглощения светового потока, м-1 | Поверитель (подпись,оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение Б

Таблица

значения поправочного коэффициента

на отклонение атмосферного давления от нормального

| Давление |  | Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| мм рт.ст | кРа | К |
| 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 | 86.66 87.33 87.99 88.66 89.33 89.99 90.66 91.33 91.99 92.66 93.33 93.99 94.66 95.33 95.99 96.66 97.33 97.99 98.66 99.32 99.99 100.66 101.32 101.99 102.66 103.32 103.99 104.66 105.32 105.99 106.66 | 1.22 1.21 1.20 1.19 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 |

При атмосферном давлении. отличающемся от 101.32 кРа (760мм рт.ст.) показания газоанализатора умножить на коэффициент  К из табл

Завод-изготовитель-  НПФ "Мета", г. Жигулевск,

Самарской обл., ул. Радиозаводская, 1, а/я 25

тел: (84862) 2-18-55, 2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие: ГАЗОАНАЛИЗАТОР МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ «АВТОТЕСТ-01.0__М»

_____________________________________________

номер ТУ

Номер и дата выпуска___________________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретено_________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию__________________________________

дата, подпись

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

___ НПФ "МЕТА"____города____Жигулевска_____________

Подпись и печать руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения

Владельца