Научно-производственная фирма "МЕТА"

ИзмерителЬ светопропускания стекОЛ

"ТОНИК "

Руководство по эксплуатации

М 019.000.00 РЭ

ХРАНИТЬ ТОЛЬКО В ЗАРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ!

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ ПРИБОРА

ПРОИЗВОДИТЬ ЗАРЯДКУ АККУМУЛЯТОРА

КАЖДЫЕ 3 МЕСЯЦА!

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1ОПИСАНИЕ И РАБОТА	 5

  - Описание и работа прибора	5

1.1.1 Назначение	5

1.1.2 Технические характеристики	5

1.1.3 Состав	6

1.1.4 Устройство и работа	6

1.1.5 Маркировка и пломбирование	10

1.1.6 Упаковка	10

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	11

  - Эксплуатационные ограничения 	11

  - Подготовка прибора к использованию	 11

  - Использование прибора	13

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 		19

  - Техническое обслуживание прибора	19

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ		20

5 ХРАНЕНИЕ 		20

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Методика поверки	21

Настоящее руководство по эксплуатации, предназначено для ознакомления с принципом действия, конструктивными особенностями, правилами технической эксплуатации измерителя светопропускания стекол "ТОНИК" (далее по тексту - прибор).

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа прибора

1.1.1 Назначение

1.1.1.1 Прибор предназначен для определения светопропускания стекол тонированных и затемненных различного назначения, в том числе и установленных на автотранспортных средствах.

Прибор может использоваться органами государственной автоинспекции  и транспортной инспекции в качестве средств технического контроля по требованиям безопасности дорожного движения, на диагностических центрах технического осмотра, а также  на предприятиях, выполняющих тонирование автомобильных стекол.

1.1.1.2  Условия эксплуатации прибора:

-температура окружающего воздуха от минус 10 до 40°С;
-относительная влажность до 95% при 30°С;
-атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

1.1.2 Технические характеристики

Диапазон измерения светопропускания, %                      4÷100

Дискретность показаний, %                                                    0,1

Пределы допускаемой основной абсолютной

погрешности, %                                                                      ±2,0

Толщина тестируемого стекла, мм                                     до 20

Время подготовки к измерению, с, не более                          20

Напряжение питания, В                                                           3,6

(аккумуляторная батарея Li-ion)

Потребляемый ток, мА, не более                                           160

Время непрерывной работы без подзарядки, ч, не менее     10

Габаритные размеры, мм, не более:
- измерительный блок                                                  180х90х45

- осветитель                                                                          95х35

- зарядное устройство                                                    80х70х30

Масса, кг, не более:

- измерительный блок и осветитель                                  0,5

- зарядное устройство                                                      0,05

1.1.3  Состав

1.1.3.1 Состав и комплект поставки приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол.,шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеритель светопропускания стекол "ТОНИК" | М 019.000.00 | 1 |  |
| Светофильтр контрольный | М 019.141.00 | 1 |  |
| Приспособление для поверки | М 019.811.00 | 1 | По заказу |
| Сетевое зарядное устройство AMT NOK 6600/6230 |  | 1 |  |
| Автомобильное ЗУ (адаптер прикуривателя) |  | 1 | По заказу |
| Упаковка |  | 1 |  |
| Паспорт | М 019.000.00 ПС | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 019.000.00 РЭ | 1 |  |
| Методика поверки (приложение А к руководству по эксплуатации) | М 019.000.00 МП | 1 |  |

1.1.4 Устройство и работа

1.1.4.1 Принцип определения светопропускания стекол основан на измерении в относительных единицах величины светового потока, пропускаемого стеклом, относительно общего падающего светового потока.

Спектральная чувствительность фотоприемника прибора имеет характеристику, соответствующую кривой чувствительности глаза в диапазоне 400750 нм с максимальным пропусканием на длине волны max= 56010нм.

1.1.4.2 Функциональная схема прибора, поясняющая принцип действия, приведена на рис.1 настоящего руководства.

Световой поток осветителя поступает на поверхность

фотоприемника сквозь тестируемое стекло или без него в зависимости от режима работы. Сигнал фотоприемника через усилитель поступает на аналоговый вход микроконтроллера. Микроконтроллер выполняет обработку сигналов и управление работой прибора в соответствии с программой, записанной в ПЗУ.

Осветитель подключается к узлу управления, который связан с микроконтроллером и преобразователем питания.

Результаты измерений и сопроводительная информация отображаются на 4-х разрядном цифровом индикаторе и  сопровождаются звуковой сигнализацией при значениях светопропускания ниже порога, установленного Пользователем.

В приборе предусмотрен ввод регистрационного номера транспортного средства с последующей передачей информационного пакета, содержащего регистрационный номер  и результаты измерений контролируемого транспортного средства, в ПЭВМ автоматических линий технического контроля автомобилей через порт RS-232.

Прибор питается от автономного аккумулятора, установленного в корпусе. Уровень заряда аккумулятора отображается на индикаторе прибора.

Алгоритм определения светопропускания стекла прибором предусматривает две основных операции:

- калибровка уровня 100% с измерением исходного светового потока Фо при просвечивании чистого воздуха между осветителем и фотоприемником;

-  измерение светового потока Фх, ослабленного тестируемым стеклом, установленным между осветителем и фотоприемником, с вычислением относительного

светопропускания тестируемого стекла τ в процентах падающего светового потока по формуле:

τ,%  = Фх / Фо * 100

1.1.4.3 Конструктивно прибор состоит из следующих функциональных узлов:

-измерительного блока (ИБ),

-осветителя,

- зарядного устройства (рис.2).

Измерительный блок выполнен в пластмассовом корпусе.

На одной боковой поверхности корпуса ИБ установлен узел фотоприемника. Осветитель и фотоприемник имеют метки для облегчения их совмещения при проведении измерений.

На лицевой поверхности корпуса  ИБ размещены:  цифровой индикатор (9), светодиод "%" (6), а также органы управления - включатель питания  ВКЛ-ВЫКЛ (5), кнопка БАТ / ВЫБОР (2), кнопка  >100< / ОТМЕНА (3), кнопка RS-232 / ВВОД  (4).

На другой боковой поверхности корпуса ИБ размещены: разъем

для подключения кабеля связи (10), индикатор зарядки

аккумуляторной батареи (11) и разъем для подключения зарядного устройства (12).

Внутри корпуса ИБ расположены плата  и аккумулятор.

Осветитель выполнен в металлическом корпусе и подсоединяется к измерительному блоку с помощью кабеля. Внутри корпуса установлен источник света, в качестве которого применен светодиодный излучатель белого свечения.

Зарядное устройство выполнено в пластмассовом корпусе, соединяется с измерительным блоком с помощью кабеля с разъемом.

Звуковой

излучатель

Осветитель

Цифровой

индикатор

Канал

RS-232

Фото-

приемник

Усилитель

Аккумулятор

Преобразователь

питания

Узел управления

МИКРОКОНТРОЛЛЕР

Измерительный блок

Зарядное

устройство

Тестируемое стекло

Рисунок 1 - Функциональная схема прибора

1 – Измерительный блок; 2 – Кнопка БАТ / ВЫБОР;   3 - Кнопка  >100< / ОТМЕНА; 4 - Кнопка RS-232 / ВВОД; 5 - Включатель питания  ВКЛ-ВЫКЛ; 6 - Светодиод "%"; 7 -Осветитель; 8 – Фотоприемник;                     9 – Цифровой индикатор; 10 - Разъем для подключения кабеля связи; 11-Светодиод (индикатор зарядки аккумуляторной батареи);                 12 - Разъем для подключения зарядного устройства; 13-Зарядное устройство

Рисунок 2 - Внешний вид прибора

1.1.5 Маркировка и пломбирование

1.1.5.1 Маркировка прибора соответствует требованиям конструкторской документации  М 019.000.00.

На фирменной планке прибора указано:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или обозначение типа изделия;

- знак утверждения типа;

- обозначение технических условий;

- заводской порядковый номер прибора;

- год изготовления.

1.1.5.2 Пломбирование произведено в местах, предусмотренных чертежами.

1.1.6 Упаковка

1.1.6.1 Упаковка прибора соответствует требованиям конструкторской документации              М 019.000.00.

1.1.6.2 Упаковка прибора и технической документации обеспечивает сохранность их товарного вида.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка  к использованию

2.1.1 Меры безопасности

2.1.1.1 К работе с прибором допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством  по эксплуатации.

2.1.1.2 При работе с прибором необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- в процессе эксплуатации не прилагать больших усилий к органам управления прибора, содержать его в чистоте, не подвергать ударам, не допускать падения;

-техническое обслуживание прибора производить при отключенном напряжении питания.

2.2 Указания по включению и опробованию работы

2.2.1 Установка параметров звуковой сигнализации

Прибор имеет отключаемую звуковую сигнализацию (по умолчанию - отключена). Для установки параметров звуковой сигнализации необходимо при включении питания держать нажатой кнопку БАТ/ВЫБОР.

2.2.1.1 Установка статуса звуковой сигнализации

На индикаторе выводится состояние звука:

ЗВ.   Х

Х = 0 - звуковая сигнализация запрещена;

Х = 1 - звуковая сигнализация разрешена.

Изменение статуса звуковой сигнализации производить кнопкой БАТ/ВЫБОР. Для подтверждения с фиксацией в энергонезависимой памяти прибора нажать кнопку             RS-232/ВВОД.

2.2.1.2  Установка порога звуковой сигнализации (0…100%) в рабочем режиме

На 2 секунды появляется надпись:

0070

ПОР.

,  затем

загорается светодиод "%", на индикаторе выводится значение порога

срабатывания звуковой сигнализации в процентах (по умолчанию равен 70%):

Мигает корректируемая цифра, ее изменение по циклу производится кнопкой  БАТ/ВЫБОР, переход к следующей цифре – кнопкой >100</ОТМЕНА.

Для подтверждения значения порога с фиксацией в энергонезависимой памяти прибора нажать кнопку RS-232/ВВОД.  Индикатор гаснет. Выключить питание.

2.2.2 Установка идентификационного номера

2.2.2.1 При работе в составе комплекта приборов "Линия технического контроля" должен быть правильно установлен идентификационный номер прибора в пределах 1…255 (по умолчанию установлен номер 12). Для его контроля и редактирования необходимо при включении питания держать нажатой кнопку >100</ОТМЕНА.

На индикаторе выводится значение номера, например:

0012

Мигает корректируемая цифра, ее изменение по циклу – кнопка  БАТ/ВЫБОР, переход к следующей цифре – >100</ОТМЕНА. Для подтверждения значения идентификационного номера с фиксацией в энергонезависимой памяти прибора нажать кнопку RS-232/ВВОД.  Индикатор гаснет. Выключить питание.

2.2.3 Включение диагностической процедуры измерения

2.2.3.1 При работе прибора в составе комплекта приборов "Линия технического контроля" измерение светопропускания стекол проводится в соответствии с алгоритмом диагностической процедуры с передачей результатов в ПЭВМ.  Процедура описана в п.2.3.4.

Работа в "Линии технического контроля" предусмотрена или с проводной, или с беспроводной связью. Подключение приборов указано в соответствующем руководстве по эксплуатации на "Линию технического контроля".

ВНИМАНИЕ! Прибор с беспроводной связью не совместим с проводной ЛТК!

2.2.3.2 Для включения/выключения диагностической процедуры измерения необходимо при включении питания держать нажатой кнопку RS-232/ВВОД.

На индикаторе появляется текущий статус:

РС   Х

Х = 0 - диагностическая процедура отключена – автономная работа (состояние по умолчанию);

Х = 1 - диагностическая процедура включена;

Изменение статуса диагностической процедуры производится кнопкой БАТ/ВЫБОР. Для подтверждения с фиксацией в энергонезависимой памяти прибора нажать кнопку    RS-232/ВВОД.

Индикатор гаснет. Выключить питание.

2.3 Использование прибора

2.3.1 Совместить плоскости приложения к стеклу осветителя и фотоприемника, используя нанесенные метки и удерживать их в этом положении.

Установить переключатель прибора ВКЛ-ВЫКЛ в положение ВКЛ.

При включении прибора подаются два кратковременных звуковых сигнала (если звуковая сигнализация разрешена, см.п.2.2.1.1), затем автоматически проводится тест индикации (загорается светодиод "%" и цифры "8.8.8.8." на цифровом индикаторе). Через 2 секунды индикация гаснет, и прибор переходит в pежим прогрева длительностью около        10 секунд. При этом каждую секунду на индикаторе добавляется символ тире.

Через 5 секунд после начала прогрева на цифровом индикаторе кратковременно индицируется состояние аккумуляторной батареи в процентах (при этом загорается светодиод "%"), например:

=090

Внимание: Если на цифровом индикаторе мигает надпись "ЗАР", то это означает, что напряжение батареи ниже нормы. Следует выключить питание и зарядить аккумуляторную батарею согласно п.2.3.5.

После прогрева подается кратковременный звуковой сигнал (если звуковая сигнализация разрешена), автоматически производится калибровка уровня 100%, сопровождаемая надписью на индикаторе:

CAL.

2.3.2 Автономная работа

2.3.2.1 При отключенной диагностической процедуре (см. п.2.2.3) по окончании подготовки прибор переходит в рабочий режим (измерение светопропускания). Горит светодиод "%", на индикаторе показывается текущее значение светопропускания. При этом передача результатов в ПЭВМ не предусмотрена.

При совмещенных поверхностях осветителя и фотоприемника значение после калибровки равно 100±0,2%.

2.3.2.2 При необходимости в рабочем режиме возможен просмотр уровня напряжения батареи в %. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку БАТ/ВЫБОР.

2.3.2.3 Для выполнения калибровки уровня в рабочем режиме при совмещенных поверхностях осветителя и фотоприемника нажать кнопку >100</ОТМЕНА и отпустить ее при появлении на индикаторе надписи "CAL.". Значение светопропускания после калибровки равно 100±0,2%.

Проверка правильности работы  прибора по контрольному светофильтру

2.3.2.4  В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять правильность работы прибора по контрольному светофильтру, входящему в комплект поставки, следующим образом:

- выполнить калибровку уровня (см.п.2.3.2.3);

- поместить контрольный светофильтр между осветителем и фотоприемником, совмещая нанесенные метки;

- показания на индикаторе прибора должны соответствовать значению, указанному в таблице аттестации контрольного светофильтра паспорта М 019.000.00 ПС в пределах 2%.

2.3.3 Определение светопропускания автомобильного стекла

2.3.3.1 Предварительно выполнить калибровку уровня (см.п.2.3.2.3).

2.3.3.2 Для определения светопропускания автомобильного стекла необходимо:

- приложить с небольшим усилием вплотную к тестируемому стеклу с противоположных сторон фотоприемник  и осветитель;

- отцентрировать их визуально по внешним поверхностям, ориентируясь на нанесенные метки.

Более точную центровку можно обеспечить за счет

незначительных поперечных перемещений осветителя относительно фотоприемника до достижения максимального показания прибора, которое и принимается за результат измерений.

Индикация результата измерений светопропускания осуществляется в процентах. Если разрешена звуковая сигнализация, то при значениях светопропускания ниже порога, установленного в        п. 2.2.1.2, раздается прерывистый звуковой сигнал.

2.3.4 Работа в составе комплекта диагностических приборов "Линия технического контроля"

2.3.4.1 При работе прибора в составе комплекта приборов "Линия технического контроля" измерение светопропускания стекол проводится в соответствии с алгоритмом диагностической процедуры, который предусматривает следующую последовательность действий:

- ввод номера транспортного средства (ТС);

- измерение светопропускания левого бокового стекла;

- измерение светопропускания переднего стекла;

- измерение светопропускания правого бокового стекла;

- передача пакета результатов измерений данного ТС по каналу RS-232 в ПЭВМ.

Примечание – До начала сеанса связи с ПЭВМ (п. 2.3.4.11) кабель связи может быть отключен от прибора.

2.3.4.2 При включенной диагностической процедуре (см. п.2.2.3) по окончании подготовки на индикаторе появляется надпись:

НР

Для продолжения работы нажать кнопку RS-232/ВВОД.

2.3.4.3  Ввести номер ТС длиной до четырех цифр. Корректируемая цифра мигает, ее значение меняется по циклу нажатием кнопки БАТ/ВЫБОР. Для перехода к редактированию следующей цифры нажать кнопку >100</ОТМЕНА.

Примечание - Если номер ТС состоит из трех цифр, в левом разряде индикатора должен быть установлен 0.

По завершении установки номера ТС нажать кнопку RS-232/ВВОД. Раздается кратковременный звуковой сигнал (если звуковая сигнализация разрешена).

2.3.4.4  На индикаторе отображается символ левого бокового стекла:

2.3.4.5  Для продолжения работы нажать кнопку RS-232/ВВОД. Раздается кратковременный звуковой сигнал (если звуковая сигнализация разрешена).

Прибор переходит в режим измерения светопропускания. Горит

светодиод "%", на индикаторе показывается текущее значение светопропускания. Управление прибором аналогично автономной работе (п.2.3.2).

2.3.4.6  Определить светопропускание левого бокового стекла согласно п.2.3.3. Для фиксации результата в памяти прибора нажать кнопку RS-232/ВВОД. Раздается кратковременный звуковой сигнал

(если звуковая сигнализация разрешена), и на индикаторе на 2 секунды появляется надпись:

ЗАП.

2.3.4.7  На индикаторе отображается символ переднего стекла:

2.3.4.8  Выполнить п.п. 2.3.4.5, 2.3.4.6 для переднего стекла.

2.3.4.9  На индикаторе отображается символ правого бокового стекла:

2.3.4.10  Выполнить п.п. 2.3.4.5, 2.3.4.6 для правого бокового стекла.

2.3.4.11  На индикаторе появляется надпись:

Подключить кабель связи к разъему связи (поз.8, рис.2). Для начала процедуры передачи пакета результатов измерений данного ТС в ПЭВМ нажать кнопку RS-232/ВВОД.

РС

2.3.4.12  Прибор ожидает сеанса связи с ПЭВМ до 12 секунд, при этом каждую секунду на индикаторе добавляется символ тире. При удачной передаче подается один кратковременный звуковой сигнал (если звуковая сигнализация разрешена), на 2 секунды на индикаторе появляется надпись:

ПЕР.

Затем прибор автоматически переходит в начало следующей диагностической процедуры (п.2.3.4.2). При этом предыдущие данные измерений теряются.

2.3.4.13  Если данные не переданы за 12 секунд, раздаются два кратковременных звуковых сигнала (если звуковая сигнализация разрешена) и на индикаторе появляется надпись:

Err ≡

Для запуска повторного сеанса связи с ПЭВМ нажать кнопку  RS-232/ВВОД.

Для перехода в начало следующей диагностической процедуры нажать кнопку>100</ОТМЕНА. При этом предыдущие данные измерений теряются.

2.3.5 Зарядка аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ: Во избежание выхода из строя прибора необходимо строго соблюдать порядок подключения при зарядке прибора!

2.3.5.1 При отключенном питании прибора подключить кабель зарядного устройства к разъему прибора (поз.12, рисунок 2).

2.3.5.2  Подключить зарядное устройство к сети 220 В 50 Гц.

На приборе в процессе зарядки постоянно красным светом горит светодиод  (поз.11, рисунок 2).

Время заряда – около 10-12 часов.

Прекращение заряда – автоматическое. После окончания зарядки светодиод горит зеленым цветом.

Примечание - Допускается работать с прибором в процессе заряда. При этом время заряда увеличивается.

2.3.5.3 Для проведения зарядки аккумуляторной батареи от бортовой сети автомобиля +12 В подключить адаптер прикуривателя из комплекта поставки прибора к разъему (поз.12, рисунок 2) на боковой стенке прибора и к гнезду прикуривателя автомобиля.

ВНИМАНИЕ: Для зарядки применять только зарядное устройство, входящее в комплект поставки прибора.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание прибора

3.1.1 Меры безопасности

3.1.1.1 К работе с прибором допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством  по эксплуатации.

    - Порядок технического обслуживания

3.1.2.1 В процессе эксплуатации необходимо содержать в чистоте оптические элементы фотоприемника и осветителя. Об их загрязнении свидетельствуют большие колебания показаний светопропускания при неподвижных совмещенных осветителе и фотоприемнике.

Для очистки оптики необходима протирка батистовой салфеткой (отбеленной, хлопчатобумажной), смоченной спирто-эфирным или спиртовым раствором.

В случае нарушения нормального функционирования прибора,
необходимо обратиться на предприятие изготовитель или в специализированную ремонтную организацию.

3.1.2.2 В процессе эксплуатации и после ремонта приборы подлежат поверке в соответствии с методикой поверки М 019.000.00 МП.

Межповерочный интервал -1 год.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Приборы в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться любым видом транспорта  в крытых транспортных средствах.

4.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69, но для диапазона температур окружающего воздуха от минус 30 до 50°С;

4.3 При транспортировании приборов необходимо соблюдать меры предосторожности с учетом манипуляционных знаков, нанесенных на транспортную тару.

4.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании приборы не должны подвергаться воздействию атмосферных осадков.

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Приборы должны храниться у изготовителя и потребителя в
закрытых помещениях в соответствии с условиями хранения группы 01Л  по ГОСТ 15150-69.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

### ИЗМЕРИТЕЛЬ СВЕТОПРОПУСКАНИЯ СТЕКОЛ

### "ТОНИК"

### МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

М 019.000.00 МП

# Содержание

1 Операции поверки	 25

2 Средства поверки	25

3 Требования безопасности	25

4 Условия поверки	27

5 Подготовка к поверке	27

6 Проведение поверки	27

7 Оформление результатов поверки	30

8 Аттестация контрольного светофильтра	30

Настоящая методика поверки распространяется на измеритель светопропускания стекол "ТОНИК" (далее – прибор), предназначенный для определения светопропускания стекол, и устанавливает методику первичной поверки и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Межповерочный интервал – 1 год.

# 1 операции поверки

1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки |
| --- | --- |
| Внешний осмотр | 6.1 |
| Опробование | 6.2 |
| -проверка общего функционирования |  |
| Определение метрологических характеристик | 6.3 |
| -проверка абсолютной погрешности измерения светопропускания и диапазона измерений |  |

1.2. Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат,  дальнейшую поверку прекращают.

# 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Номер пункта методики поверки | Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические (МХ) и основные технические характеристики |
| --- | --- |
| 6.3 | Набор мер спектрального коэффициента пропускания и координат цвета, Тсв от 4 до 100 % (эталонных светофильтров), аттестованных в диапазоне длин волн от 400 до 750 нм. Допустимая погрешность ±0,5%. |

2.2 Допускается применение других средств поверки, тип которых утвержден и внесен в Государственный реестр средств измерений РФ, метрологические характеристики и статус которых не хуже указанных в таблице 2.

2.3 Средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие свидетельства о поверке.

# 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1  При  проведении   поверки  должны быть соблюдены требования безопасности, указанные в руководстве по эксплуатации   М 019.000.00 РЭ, раздел “УKAЗAHИE MEP  БЕЗOПACHOCTИ”.

# 4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки необходимо соблюдать следующие условия:

- температура воздуха (20  5) ОС;

- относительная влажность (60  15) % при температуре воздуха (20  5) ОС;

- атмосферное давление (101,3  4,0) кПа (760  30) мм рт. ст.

# 5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- заряжают встроенную аккумуляторную батарею прибора;

- осматривают средства поверки: эталонные светофильтры должны быть чистыми на  просвет  и  в отраженном свете, без механических повреждений; протирают стекло сухой батистовой (отбеленной, хлопчатобумажной) салфеткой;

- проверяют наличие паспортов и сроков годности средств поверки.

# 6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре устанавливают соответствие прибора следующим требованиям:

-отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность прибора;

- исправность органов управления;

- соответствие маркировки требованиям М 019.000.00 РЭ;

- четкость надписей на панелях.

6.1.2 Результаты внешнего осмотра считают положительными, если прибор соответствует перечисленным требованиям.

6.2 Опробование

6.2.1 При опробовании осуществляют проверку общего функционирования прибора, используя руководство по эксплуатации М 019.000.00 РЭ.

Проверку проводят в последовательности:

1) совмещают плоскости приложения к стеклу осветителя и фотоприемника, используя нанесенные метки и, удерживая в таком положении, включают питание прибора;

2) после выхода прибора в рабочий режим контролируют уровень напряжения аккумуляторной батареи;

3) отводят осветитель в сторону от фотоприемника и убеждаются визуально в свечении источника света;

4) полностью закрывают отверстие фотоприемника ладонью и убеждаются, что показания индикатора находятся в пределах 0…1%.

6.2.2 Результаты опробования осмотра считают положительными, если прибор соответствует перечисленным требованиям.

6.3 Определение метрологических характеристик

6.3.1 Проверка абсолютной погрешности измерения светопропускания и диапазона измерений проводят при последовательном измерении светопропускания эталонных светофильтров.

6.3.1.1 Измерения проводят в следующей последовательности:

1) закрепляют измерительный блок и осветитель в приспособлении для поверки из комплекта прибора на расстоянии между торцами, достаточном для установки между ними эталонного светофильтра;

2) включают питание прибора;

3) выполняют в рабочем режиме калибровку уровня;

4) устанавливают эталонный светофильтр между

фотоприемником и осветителем, немного прижав его к торцу фотоприемника;

5) снимают показания прибора;

6) вынимают эталонный светофильтр;

7) повторяют операции по пп. 3)…6) еще 4 раза для данного светофильтра, соблюдая однотипность установки, и вычисляют среднее арифметическое показаний  прибора  из пяти измерений;

8) по полученным результатам определяют абсолютную погрешность измерения светопропускания прибора Δо при измерении данного эталонного светофильтра по формуле:

#### ΔΟ,%=Тсв−Тсво

где:

Тсв - среднеарифметическое значение  показаний  прибора  из пяти измерений, %;

Тсво  -  значение  светопропускания эталонного светофильтра, %.

6.3.1.2 Повторяют операции по п. 6.3.1.1. 3)…8) для других эталонных светофильтров.

6.3.2 Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность диапазона измерений прибора при измерении каждого эталонного светофильтра  не более   2%.

# 6.3.3  Выполнением пп.6.3.1.1, 6.3.1.2 одновременно проверяется диапазон измерений.

# 7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Положительные результаты первичной поверки прибора оформляются записью в таблице поверки паспорта на прибор и нанесением оттиска поверительного клейма или печатью, удостоверенной подписью поверителя.

Положительные результаты периодической поверки оформляются  записью в таблице поверки паспорта прибора и нанесением оттиска поверительного клейма и (или) выдачей свидетельства о поверке установленной формы.

7.2 При отрицательных результатах поверки прибор не допускают к дальнейшей эксплуатации, в паспорт вносят запись о непригодности к эксплуатации, клеймо предыдущей поверки гасят, свидетельство аннулируют. На прибор выдают извещение о непригодности.

# 8 АТТЕСТАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО СВЕТОФИЛЬТРА

- 8.1 Контрольный светофильтр, входящий в комплект поставки прибора, предназначен для периодического контроля работоспособности прибора в процессе его эксплуатации.  Настоящий порядок устанавливает методику первичной и периодической аттестации светофильтра. Аттестацию  контрольного светофильтра необходимо совмещать с  поверкой прибора.

- Периодичность аттестации - 12 месяцев.

8.2 Операции и средства метрологической аттестации

8.2.1. При проведении аттестации контрольного светофильтра должны быть  выполнены операции  и применены средства, указанные в таблице 3.

Таблица 3

| Номер пункта раздела | Наименование операции | Наименование средства аттестации, основная характеристика |
| --- | --- | --- |
| 8.3.1 | Внешний осмотр | ##### Визуально |
| 8.3.2 | Определение светопропускания | Измеритель светопропускания стекол ТОНИК, диапазон измерений - 4÷100,0 %; абсолютная погрешность 2 % |

8.2.2 Применяемые средства аттестации должны иметь действующие клейма и свидетельства об их поверке.

8.3 Проведение аттестации

8.3.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре контрольного светофильтра должно быть установлено:

- отсутствие механических повреждений;

- отсутствие на поверхности жирных пятен.

Стекла светофильтра должны быть чистыми на  просвет  и  в отраженном свете. При необходимости протирают стекло сухой  батистовой салфеткой (отбеленной, хлопчатобумажной).

8.3.2  Определение светопропускания

8.3.2.1 Определение светопропускания  проводят в следующей последовательности:

1) закрепляют измерительный блок и осветитель в приспособлении для поверки из комплекта прибора на расстоянии между торцами, достаточном для установки между ними контрольного светофильтра;

2) включают питание прибора;

3) выполняют в рабочем режиме  калибровку уровня;

4) устанавливают контрольный светофильтр  между фотоприемником и осветителем, немного прижав его к торцу фотоприемника;

5) снимают показания прибора;

6) вынимают контрольный светофильтр;

7) повторяют операции по  пп. 3)…6) еще 2 раза, соблюдая однотипность установки  для данного светофильтра, и вычисляют среднее арифметическое показаний прибора из трех измерений, что является действительным значением светопропускания контрольного светофильтра;

8) заносят действительное значение светопропускания контрольного светофильтра в таблицу аттестации в паспорте прибора.